Основные компоненты
роботизированной
хирургической системы da Vinci
(модель IS2000)

- Консоль хирурга (Модель SS2000) – элементы управления, стерео окуляр.

- Консоль пациента (Модель PS2000) – 3 инструментальных манипулятора, манипулятор видеокамеры, сенсорный дисплей.

- Консоль технического зрения (Модель VS2000) – трехмерная стереоскопическая камера, источник света, оборудование для обработки изображения.

- Системное программное обеспечение.

Дополнительно поставляется:

- Высокочастотный электрохирургический блок.

- Инсуффлятор.

- Автоматический ультразвуковой прибор для промывания инструментов Medisafe.

Инструменты и принадлежности
к роботизированной системе da Vinci S

(диаметр 8 мм)

1. Иглодержатели EndoWrist®

| Большой иглодержатель 10 применений | Микро иглодержатель Black Diamond 15 применений |
| --- | --- |

2. Ножницы EndoWrist®

| Ножницы Pott 10 применений | Ножницы с закругленными концами 10 применений | Ножницы с изогнутыми браншами 10 применений |
| --- | --- | --- |

3. Клапанный крючок EndoWrist®

15 применений

4. Зажимы EndoWrist®

| Зажим с атравматичными зубцами 10 применений | Зажим DeBakey 10 применений | Зажим с длинной рабочей частью 10 применений | Зажим Cadiere 10 применений |
| --- | --- | --- | --- |
| Зажим ProGrasp™ 10 применений | Зажим для тонкой ткани 15 применений | Кишечный зажим 15 применений | Зажим Resano 10 применений |
|  | Двухокончатый зажим 10 применений | Зажим кобра 10 применений |  |

5. Клип-аппликатор EndoWrist®

Малый клип-аппликатор Наложение 100 клипс

6. Инструменты EndoWrist® для монополярной электрохирургии

| «Горячие» ножницы 10 применений | Электрохирургический крючок 10 применений | Лопатка 10 применений |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для закрытия рабочей части «горячих» ножниц однократного применения 10 шт. в упаковке |

7. Инструменты EndoWrist® для биполярной электрохирургии

| Биполяр Precise™ 10 применений | Микро биполяр 10 применений | Биполяр maryland 10 применений |
| --- | --- | --- |

8. Инструмент для доставки

| Инструмент для доставки EndoPass 30 применений | Картридж к инструменту EndoPass многократного применения |
| --- | --- |

9. Скальпели EndoWrist®

| Инструмент с разъемом Snap-Fit™ и вставное лезвие Blue Blade Snap-Fit™ 30 применений | Инструмент с разъемом Snap-Fit™ и вставное пластинчатое лезвие Snap-Fit™ 30 применений |
| --- | --- |
| Вставное лезвие Blue Blade Snap-Fit™ 20 шт. в упаковке | Вставное пластинчатое лезвие Snap-Fit™ 20 шт.в упаковке |
| Защита лезвия многократного применения | Инструмент для вставки многократного применения (для лезвий Snap-Fit™) |

10. Ультразвуковые инструменты

| Инструмент с прямыми браншами для генератора Olympus 20 применений | Инструмент с изогнутыми браншами для генератора J&J Ethicon с вставкой 20 применений |
| --- | --- |
| Вставка для инструмента к генератору J&J Ethicon 5 шт.в упаковке |

11. Принадлежности многократного применения

| Инструментальная канюля | Инструментальная канюля длинная | Держатель канюли, камера, ETH |
| --- | --- | --- |
| Держатель канюли, инструмент | Держатель канюли, камера, USS | Держатель канюли, поворотный замок |
| Стерильный адаптер, камера, тип 2 | Стерильный адаптер, камера, тип 2 | Стерильный адаптер, манипулятор камеры, тип 1 |
| Стерильный адаптер, камера, тип 1 | Стерильный адаптер, инструментальный манипулятор | Стерильный адаптер, манипулятор камеры тип 2 |

| Фиксирующийся обтуратор, острый | Фиксирующийся обтуратор, тупой | Длинный фиксирующийся обтуратор, острый | Длинный фиксирующийся обтуратор, тупой |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальная мишень для выравнивания эндоскопа | Герметизатор канюли | 1/16 Ключ для экстренного освобождения захвата | 3/32 Ключ для держателя инструментальной канюли |

12. Стереоэндоскопы и принадлежности

| Эндоскоп, 0º, тип 2 | Эндоскоп, 30º, тип 2 | Адаптер раздвоенного световода |
| --- | --- | --- |
| Световод, тип 1 | Световод, тип 2 | Световод, раздвоенный |

13. Стерильные покрытия для инструментальных манипуляторов, манипулятора камеры и монитора с сенсорным экраном (400015, 400016, 400027 по 20 шт. в упаковке)

Система da Vinci S сконструирована в соответствии с IEC 60601-1 со следующим режимом работы, типом и степенью защиты против удара током.

Система da Vinci S и ее компоненты были оценены на соответствие IEC 60601 Национально признанной испытательной лабораторией (NRTL), Underwriters Laboratories, Inc (UL).

Режим работы: Непрерывный.

Тип защиты: Класс 1.

Степень защиты: CF для всех рабочих частей аппарата, связанных с пациентом (введенная часть инструментов).

Входная защита: Обыкновенная, кроме ножного переключателя, который является водонепроницаемым (IPX8).

Электромагнитная совместимость

IS2000 соответствует IEC 60601-1-2:2001, Общие требования для безопасности - параллельный стандарт: Электромагнитная совместимость.

Спецификации электроснабжения

|  | Консоль хирурга | Тележка пациента | Тележка технического зрения | Осветитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтаж | 115 В AC, 50/60 Гц Или 230 В AC, 50/60 Hz | 115/230 В AC, 50/60 Гц Автоматический | 115 В AC, 60 Hz Или 230 V AC, 50 Гц | 115/230 В AC, 50/60 Гц Автоматический |
| Максимальный ток |
| 120 В AC | 12 A | 12 A | 10 A | 6 A |
| 230 В AC | 6 A | 6 A | 5 A | 3 A |
| Резервное питание | 5 мин | 5 мин | Нет | Нет |
| Защита от перегрузки | Да | Да | Нет | Нет |

Физические размеры

|  | Консоль хирурга | Тележка пациента | Тележка технического зрения |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота (см) | 168 | 175 | 152 |
| Ширина (см) | 91 | 91 | 56 |
| Глубина (см) | 158 | 127 | 69 |
| Вес (кг) | 363 | 544 | 91 |
| Просвет от пола (мм) | 50 | 48 | 190,5 |

Спецификации внешней среды

Работа

Температура: 10-35°C

Влажность: 10-85% неконденсированная

Атмосферное давление: 645-795 мм Hg

Хранение и транспортировка

Температура: 10-50°C

Влажность: до 95% неконденсированная для транспортировки

10-85% неконденсированная для хранения (Не зависит от атмосферного давления)

Размеры тары

|  | Д x Ш x М (м) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- |
| Консоль хирурга | 2,13 x 1,22 x 2,03 | 687 |
| Тележка пациента | 1,27 x 1,83 x 2,02 high | 856 |
| Тележка технического зрения | 1,78 x 1,04 x 2,11 | 339 |
| Покрытия | 1,07 x 1,10 x 1,10 | 90 |
| Главные контроллеры | 1,04 x 1,47 x 1,98 | 227 |

Система управления эндоскопическими инструментами Intuitive Surgical da Vinci S, Модель IS2000, соответствует Директиве медицинских устройств, 93/42/EEC.

Изготовитель: Intuitive Surgical, Inc. 950 Kifer Road Sunnyvale, CA 94086-5206 USA